SIGMASCOPE SMP10  简明操作手册

（ 软件版本： SAA06 ）

简要说明： 该仪器是 FISCHER 公司新一代的电导率测试仪。它采用大屏幕矩阵显示器

和新型的内置温度传感器的探头，使用更方便、测量更正确。

操作原则： 该仪器采用主菜单和多层子菜单的形式，采用对话框和选择框的方法，使操作

变得简单。

键的说明： “OK”键等价于“ENTER”键； “→│”键可以跳行和多项选择时的切换；

数字键“2、4、6、8”可移动上下左右四个方向；“MEAS”键可在任何界面中

返回测量界面；“DEL”删除键；“APPL”选择应用程式键；“MENU”菜单键；“CAL”校准键；“ZERO”零位键；“ON/OFF”电源开关键。

软键：是一个功能不定键，它的功能对应于窗口所显示的功能

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

开机：会显示“Normalization with Probe in air press GET Xs”界面 → 按软键‘GET Xs’进入测量界面。

一．  测量界面的说明：（Scientific Mode ：科学模式界面）

应用程式 2↘                             ↙数据组 2

APPL.No.2                              BlkNo: 2

100.4      ←

N:4    [20℃]  %IACS

已测数：4个      对应补偿温度20℃电导率单位％IACS

补偿温度→ Tc = 20.0 ℃                             60  KHz     ← 探头使用频率

实际温度→ TA = 28.5 ℃                             Copper      ← 被测金属

BLOCK      MATERIAL      TEMP.      EVALUATE

当前数据组统计值  金属材料      温度    多个数据组统计值

注：按BLOCK、MATERIAL、TEMP和EVALUATE四个软键可开启各自的界面，见下页：

- 按软键 BLOCK 进入界面：

Block No. :

1        11

Mean Value     σ:      23.43

Std.Dev.        s :      12.00

C.O.V          v :      ------

Number        n :         7

再按软键“PAGE”可看到第2页：

Range         R:       24.65（最大值减最小值）

Low. Meas. Min :          5.87

High.Meas. Max :         30.52

按软键CONTINUE返回测量界面

- 按软键 “METERIAL”进入界面：

Exact alpha value

Copper

Aluminum

Brass

Dyn. α Calculation

选择与被测金属一致的名称

3.  按软键“TEMPERATURE”进入下一个界面：

TEMPERATURE INPUT

Sensor Temp. :            29.02  ℃

Temp. :                        ℃     在此框内可输入温度值

20.0

Temp.                            ESCAPE

再按 Temp 键则框内数值和传感器示值温度一样。

- 按软键“EVALUATION”进入下一个界面：

Blocks

From :     1   04.06.2003

To :       2   04.06.2003

No of Blocks :          2

No of Meas. :           8

Σ                      STAT         PAGE

按数字键可更改数据组编号（光标在闪的地方），按“→│”键可切换到下一个数据组编号。

按软键“Σ”则显示Σ图表，再按软键“HISTOGRAM”显示直方图，按RETURN返回。

按软键“STAT”显示多个数据组的统计值，按RETURN返回

按“OK”键，回到测量界面！

- 界面操作键的应用：

  - “APPL” …… 选择应用程式键：

按“APPL”键，显示“SELECT APPLICATION”，用↑↓软键选定，用“OK”键确认，显示被选择的应用程式界面。

  - “ZERO”键……按“ZERO”键→GET Xs软键（请将探头远离金属5cm以上）→回测量界面。

  - “CAL”……校准键：

按“CAL” 键→GET Xs 软键→在Temp.框输入补偿温度，如20°C→OK键→显示Std.1表示做第一块标准片→IMP.STD.软键→在 Standard 框输入标准片的标称值→OK键→测量标准片n次→OK键→显示Std.2 做第二块标准片（方法同1）→如果不做，按OK键→回测量界面。注：如用多块标准片校正，请按电导率值从小到大的顺序进行。

- 菜单操作：按“MENU”键后显示：

  - Application→“OK”键后：

- “Modify Application”→“OK”键

  - Scientific Mode        科学模式   （见说明书p 50～51）

  - Statistic Mode         统计模式

  - Spec.Limit Mode        上下限图表模式

  - Analog Mode            模拟分析模式

用↑↓软键选择某一模式后按OK键确认

按PAGE后显示

Reading Control

- i Individual Values

Enter Number          如i＝3，仪器仅保存3个测量数据的平均值

- Outlier Control

On/Off                通过标准偏差决定测量数据保存与否

再按PAGE后显示

Spec. Limits

- On/Off

Enter LSL/USL         输入最小值和最大值

再按PAGE后显示

Fixed Block Size

- On/Off

Enter Meas./Block     输入数据组的大小

再按PAGE后显示

Application Name

- Enter Name of Application  更改应用程式的名称

- “Probe Frequency” 更改探头频率需要先删除该应用程式内的测量数据！

    - 60 KHz

    - 120 KHz

    - 240 KHz

    - 480 KHz

- “Display Format”

（ ） High Resolution              高显示位数

（ ） Medium Resolution            中显示位数

（ ） Low Resolution               低显示位数

- “Display Mode”

（ ）  σ（直接显示电导率值，建议选择该项）

（ ）  XN

（ ）  X

- “Assign New Probe”

（ ） Appl.:  60 KHz

（ ） New Probe:  ES40

（ ） SIGMA   1 – 110%

（ ） Assign Probe to act or all application ?

- “Temperature Mode”

（ ） Without Corr                 不带温度修正

（ ） Man.Temp.Input               温度输入

（·） Internal Sensor              内置温度传感器

（ ） External Sensor              外置温度传感器

（7） “Curvature corr.”

Correction On/Off                 开启/关闭曲率补偿功能

Enter the value of the            输入圆柱直径，单位mm

Diameter in 〔mm〕                无需特别的校正

  - Measurement Values:

- Delete Measurement→“OK”→WARNING! All measurements of this Application will be deleted!→delete软键→删除测量值

若→”ESCAPE”软键→返回测量界面

- Delete Block  同上

- Del / Accept Block

- Store Measurement→〔X〕Store Meas.Data 用ON/OFF软键关或开

  - Appl.Management→   （应用程式管理）

      - Set up New Appl.（建立一个新的应用程式）→找一个空格→“OK”→Normalization with probe in air press GET Xs （注意：已建立了一个新的应用程式，可测量，但是需要校准）

      - Coppy Application （复制一个应用程式）→选一个要复制的应用程式→“OK”→找一个空格→“OK”→Application Name 用“2、4、6、8方向键选字”→用软键“ENTER CH.”来确认→进入下一个字母→命名好后，用“OK”键确认→返回测量界面

      - Delete Application （删除某个应用程式）→选一个要删除的应用程式→“OK”→警告→用“DELETE”软键来删除

      - Secure / Unsec.Appl. （保护或不保护应用程式）→Supervisor-Password（主管人密码为159）→选择某一应用程式→按SECURE软键两次则该应用程式的零位和校正受到保护（如果只按一次SECURE软键则仅保护该应用程式不被删除），再按一次SECURE软键则解除保护→“OK”

      - Appl. Template （应用程式模板，一般请别设置该项）→（主管人密码）

      - Link Applicayion （应用程式模板，一般请别设置该项）→（主管人密码）

  - Output (输出)

（1） Beep ON / OFF       （蜂鸣器响不响）

A  （· ） ON

B  （   ） Off

（2） Output to Printer   （输出到打印机）

A  〔X〕 Single Readings      单个读数 （用ON/OFF软键来选择）

B  〔X〕 Block Result     数据组统计值 （用ON/OFF软键来选择）

（3） Output to RS232     （输出到RS232 接口）

A  〔X〕 Readings                 读数

B  〔 〕 Block Mean.Value         数据组平均值

C  〔 〕 Std.Dev                  标准偏差

D  〔 〕 Date                     日期

C  〔 〕 Separator                分组符

（4） Instrument Status   （仪器状态）（可看到设定的各种参数）

5. Measurement Options        （测量选项）

（1） Free Display Mode →连续测量显示模式→CONT.OFF软键可关闭这一功能 （2） Select Units→选择测量单位   （· ） ％ IACS

（   ）  MS / m

（3） Accept Measurement       （接受信息）

A  〔X〕 By Probe Signal           接受探头信息

B  〔 〕 Ext.Start                 外部触发

C  〔 〕 Automatic                自动

如选择Ext.Start，则探头放置在工件上后按“→│”键才会有读数；

如同时选择By Probe Signal 和Automatic则自动隔几秒显示读数。

（4） SIMPLE / NORMAL mode   （简单/普通模式，密码为159）

如选择SIMPLE mode，不知道密码的人将无法进行某些操作，关机再开机生效。

警告：该操作将删除所有测量数据！

（5） Low Power mode           （低功耗模式）      Password

电流越大，测量越快越准。

警告：电流调整后，所有的Appl都要重新校准！

（6） Air value warning           （空气值警示）      Password

（7） Master Cal.warning          （主校准警示）     Password

6.  Calibration：                     （强烈建议客户不要自己做主校准！）

（1） Master Calibration （主校准）→Supervisor-Password Enter Password and press OK to confirm

（2） Stand Master Cal. →Supervisor-Password

（3） Temperature Cal.（温度校准）→Supervisoor-Password

7. System Options                  （系统选项）

- Adjust Brightness （亮度调节）→用“Light ┥”和“Light┝”软键调整→用“→│”软键将焦点切换到 Contrast→用“CONTR.┥”和“CONTR. ┝”软键调节对比度→“OK”→返回测量界面

- Set Date / Time →设定时间格式为欧洲或美国形式→用方向键“2向下”来切换→用“→│”键切换年月日等，数值用数字键来输入→“OK” →返回测量界面

- Printer Selection（打印机选择）→Password

A 9 ～ 24 Dot-matrix       9 – 24 针式打印机

B Laser printer            激光打印机

C Kyosha – Kyoline

D DPU – 411/414

- RS232 Configuration（RS232 配置）→Password→”OK”→Baud rate(1200-57600)一般取9600→Page软键→Stop bits(1 bit)→Pag软键→Character Length(8 bits)→Page软键→Hand shake→

A （ ） None

B （• ） RTS / CTS→Page软键OK

C （ ）  Xon / Xoff

- Autom. Switch-OFF→

If Battery Mode after          Minutes 0＝> No automatic switch OFF（6） Language→

5

A （  ） German

B （• ） English

C （  ） French

D （  ） Italian

E （  ） Spanish

（7） Service-Menu→       Passwo